                                                ADWA AD 11 a 12

Zcela nový pH metr se musí před prvním použitím zkalibrovat naprosto stejně jako nová sonda. Přístroj sice odchází z továrny otestovaný, ale během skladování, přepravy a vlivem změn teplot se citlivé vlastnosti elektrody mění.
Bez této první kalibrace bude nový pH metr ukazovat nepřesné nebo zcela chybné hodnoty.

Klíčové kroky pro zprovoznění nového přístroje:

· První namočení (aktivace): Skleněná baňka nové sondy bývá po rozbalení suchá. Před první kalibrací ji nechte minimálně 2 až 4 hodiny (ideálně přes noc) ponořenou ve skladovacím roztoku (KCI) nebo v čisté vodě z kohoutku.
· Čerstvé roztoky: Pro první kalibraci použijte vždy zcela nové, čerstvě otevřené sáčky s kalibračním roztokem. Použití starých roztoků nový přístroj hned na začátku špatně nastaví.
· Dvoubodová kalibrace: Nový přístroj vždy kalibrujte na dva body (nejprve pH 7.01, poté pH 4.01 nebo 10.01), aby si elektronika správně vymezila celou měřicí škálu.


1. Příprava nové sondy (Aktivace)

Nová sonda může být z výroby vyschlá nebo chráněná transportním roztokem.

· Namočení: Před prvním spuštěním a kalibrací ponořte sondu přibližně na 30 až 60 minut do aktivačního/skladovacího roztoku (KCI), případně do běžné čisté vody.
· Nikdy nepoužívejte destilovanou vodu: Pro dlouhodobé máčení ani skladování sondy nepoužívejte destilovanou nebo deionizovanou vodu, protože tím elektrodu nenávratně poškodíte.


2. Postup kalibrace krok za krokem

Měřiče Adwa AD11 a AD12 disponují automatickou jedno nebo dvoubodovou kalibrací. Vždy se doporučuje provádět dvoubodovou kalibraci pro maximální přesnost. Budete potřebovat kalibrační roztoky (pufry) pH 7.01 a pH 4.01 (případně pH 10.01). 

1. Zapnutí režimu: V normálním režimu měření stiskněte a podržte hlavní tlačítko ON/OFF/MODE, dokud se text na spodním řádku nezmění z OFF na CAL. Následně tlačítko uvolněte.
2. První bod (pH 7.01): Na displeji se rozbliká text pH 7.01 USE. Opláchněte sondu v čisté vodě a ponořte ji do kalibračního roztoku pH 7.01.
3. Uložení hodnoty: Přístroj roztok automaticky rozpozná. Jakmile se hodnota stabilizuje, na displeji se na chvíli objeví nápis REC a následně OK 1.
4. Druhý bod (pH 4.01 / 10.01): Přístroj vás vyzve k použití dalšího roztoku blikáním textu pH 4.01 USE. Sondu opět opláchněte, osušte jemným dotykem ubrousku (nikdy netřete skleněnou baňku) a ponořte do druhého pufru.
5. Dokončení: Po stabilizaci přístroj zobrazí OK 2 a automaticky se vrátí do standardního režimu měření. 





Kdy je nutné přístroj zkalibrovat znovu?
· Pokaždé po výměně sondy za novou.
· Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
· Po měření silně agresivních kyselin nebo zásad.
· V rámci pravidelné údržby pro zachování přesnosti (minimálně 1× měsíčně, ideálně každé 1 až 2 týdny dle intenzity používání). 

Pokud nová sonda u měřiče Adwa AD11 nebo AD12 nejde zkalibrovat (přístroj dlouho ukazuje USE, nepřepne se na REC, nebo vypíše chybu WRNG), nejčastěji se jedná o problém s rozpoznáním roztoku nebo chybu kontaktu. Samotná sonda je vadná jen málokdy. 
Postupujte podle následujících bodů, které problém v 95 % případů vyřeší:

1. Kontrola kalibrační sady (NIST vs. Standard)
Měřiče Adwa mají v nastavení dvě sady roztoků. Pokud máte přístroj přepnutý na jinou sadu, roztok nerozpozná a vyhodnotí ho jako chybu (WRNG).
· Standardní sada (nejčastější): Očekává roztoky pH 7.01 a pH 4.01.
· NIST sada: Očekává roztoky pH 6.86 a pH 4.01.
· Jak to ověřit: Po vstupu do režimu CAL se podívejte, zda displej bliká 7.01 USE nebo 6.86 USE. Pokud bliká 6.86 a vy máte roztok 7.01, přístroj kalibraci odmítne. Sadu pufru změníte v nastavení (při zapínání podržet tlačítko ještě déle až do nápisu TEMP a následně BUFF). 

2. Sonda je špatně domáčknutá do těla přístroje
U modelů Adwa AD11 a AD12 je sonda vyměnitelná a drží ji plastový závit.
· Odšroubujte plastový kroužek nad sondou.
· Vyjměte sondu a zkontrolujte, zda jsou malé kovové kolíčky (piny) uvnitř čisté, rovné a suché.
· Zasuňte sondu zpět a opravdu pevně ji domáčkněte nadoraz, až ucítíte, že těsnění zapadlo. Poté pevně zašroubujte kroužek. Špatný kontakt způsobuje, že přístroj nedostává z elektrody žádný signál.
· 
3. Znečištěný nebo starý kalibrační roztok
Automatika přístroje je velmi citlivá. Pokud používáte roztok, který byl již dříve použitý, kontaminovaný vodou ze sondy, nebo je jednoduše starý, jeho pH se změnilo (např. ze 7.01 na 6.90). Měřič odchylku vyhodnotí jako neplatnou a kalibraci nepovolí.

· Řešení: Použijte pro kalibraci zcela nový, čerstvě otevřený sáček nebo roztok. 

4. Sonda potřebuje delší čas na probuzení
Nové sondy mohou během skladování v obchodě silně vyschnout. Pár desítek minut v čisté vodě pak nemusí stačit k aktivaci skleněné gelové vrstvy.

· Řešení: Namočte sondu do uchovávacího roztoku (KCI) nebo do běžné kohoutkové vody na 24 hodin. Poté pokus o kalibraci opakujte.

5. Reset přístroje do továrního nastavení (Clear)
Někdy v paměti přístroje zůstanou stará data, která blokují novou kalibraci. Měřič můžete vyresetovat:
1. Vstupte do režimu kalibrace (podržte tlačítko do zobrazení CAL).
2. Jakmile se objeví USE, stiskněte druhé tlačítko SET/HOLD.
3. Na displeji se na vteřinu objeví CLR (Clear). Přístroj smaže předchozí kalibrace a skočí do továrního nastavení.
4. Vypněte jej a zkuste celý proces kalibrace znovu. 
